附件一：技术与商务需求

- 技术需求

| 1 | IVC笼具清洗消毒服务 | 1、目的：为了确保实验动物中心IVC笼具安全稳定运行，避免因长期运行致使粉尘（饲料、垫料等）进入笼具排风管道并在排风管内壁结垢，防止微生物、寄生虫等在排风管内滋生，需要对IVC笼具（主机和笼架）外部及管道内壁进行清洗消毒。 2、*服务范围及次数：实验动物中心现有38套大小鼠IVC笼具，按照规定完成38套IVC笼具清洗即为服务1次。 3、检查笼架进排风管内污垢结垢程度：使用内窥管道摄像头，对IVC笼具进排风管道内的粉尘结垢情况进行检查。可通过与摄像头连接的手机或笔记本电脑，观看摄像、查看管道内壁的污垢结垢程度。另对每台笼具进行编号（特别注明来自哪个IVC动物间），并选择性拍摄5张典型图片，存档。 ※4、笼架清洗步骤 4.1.对笼架外表面进行自来水冲洗。 4.2对笼架所有进排风管路及通气座进行自来水冲洗及刷洗。 4.3使用中性洗涤剂对笼架表面和所有进排风管道及通气座进行第二次冲洗，彻底清洗干净管道内壁和通气座上残留的污垢。 4.4进行第三次自来水清洗，洗去笼架表面和管道内壁上的洗涤剂残留； 4.5使用内窥管道摄像头对进排风管道内壁进行全面检查，确保内壁清洗干净，如未洗净则进行再次清洗。选择性拍摄5张清洗后的典型图片，存档。 4.6洗净后使用微酸性次氯酸消毒液（0.5‰浓度）对笼架表面、所有进排风管道内壁、通气座进行消毒。 4.7消毒完成后使用干燥机对笼架表面、进排风管道及通气座进行热风干处理。 ※5、主机进排风管道清洗步骤 5.1对主机内排风静压箱、进排风管道拆卸后进行清洗及消毒。 5.2使用干燥机风干主机内排风静压箱、进排风管道后安装回位。 5.3清洗消毒后的主机、笼架应原位摆放安装，并保证设备的正常运行。 6、验收 6.1每次进行IVC笼具清洗消毒时，都要对服务过程做好相关的文字和图片记录，服务完毕后需经用户验收通过并签字。 6.2若因清洗设备、拆装设备造成动物出现意外，除赔偿动物损失外。 *7、需提供重庆市范围内服务单位业绩证明。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | IVC主机初、中、高效过滤器 | 进风初、中过滤器： - 尺寸：≥342*342*55mm、≥342*342*60mm - 效率：45%、95% 排风初、中、高效过滤器 - 尺寸：≥342*342*30mm、≥342*342*30mm、≥342*342*60mm - 效率：45%、95%、99.9995% |
| 3 | IVC笼盒生命窗过滤膜 | 1、材质：植物纤维素高精密滤纸， 2、功能：可以有效降低笼内二氧化碳水平，防止动物窒息。过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌。 ※3、需搭配现有笼盒生命窗使用。 |

- 商务需求

（一）实施要求

1.实施时间：成交人应在采购合同生效后，自采购人提交订单申请不超过30个日历日内送货到采购人指定地点。

2.实施地点：重庆市高新区（采购人指定地点）。

3.实施方式：成交人按照采购单位的订购数量，按采购人要求将货物送到采购人指定交货地点。

（二）售后服务

成交人负责免费包装、运输、安装、调试、培训和服务保障等。自货物验收完毕之日起，货物免费质保期1年，在免费质保期内，出现产品质量问题，采购方提出后，成交人应在2小时内响应，24小时内到达现场提供相关的维修、更换服务。提供终生维护保障，在质保期后，继续提供技术支持服务。

（三）付款方式

成交人按照采购人的订购数量供货，安装调试完毕，采购人验收合格，签字确认收货后支付合同金额的百分之九十五，余百分之五作为质保金，质保期壹年，质保期满后支付剩下的百分之五。

（四）验收方式

具体组织程序、验收标准和方法，按需求方规定程序执行，成交人配合。

（五）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用报价人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权及知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（六）其他

无